## Lista de Materiais
Lista de Materiais — Bancada Térmica ENE0167
Processo térmico dos projetos Prj1CDig e Prj2CDig · Controle Digital · ENE/FT/UnB
Preços de referência de agosto/2026 em lojas brasileiras (Curto Circuito, Baú da Eletrônica, Mercado Livre). As faixas mín/máx são estimativas — confirme com o vendedor.
COMO USAR: marque 'x' na coluna Comprado. As colunas Total mín / Total máx e todos os subtotais são fórmulas — mude a Qtd ou o preço unitário e os totais se atualizam sozinhos.
# | Item | Especificação | Qtd | R$ un. mín | R$ un. máx | Total mín | Total máx | Comprado | Por que este item
BLOCO A — ESSENCIAL · sem isto o projeto não começa
1 | ESP32-S3-DevKitC-1 | N16R8 · 16 MB flash · 8 MB PSRAM · USB-C duplo | 1 | 95 | 120 | 95 | 120 |  | Placa principal. USB nativo, 45 GPIOs e PSRAM fazem ela render em projetos pessoais depois.
2 | Módulo ADS1115 | ADC I²C, 16 bits, 4 canais, PGA | 1 | 21 | 30 | 21 | 30 |  | Corrige o ruído de ±3 °C do ADC interno que estragou a identificação anterior. Usar PGA ±2,048 V.
3 | LM35DZ | TO-92 · 0–100 °C · 10 mV/°C | 4 | 12 | 18 | 48 | 72 |  | 2 em uso (Tp e Ta) + 2 reservas: inverter a pinagem queima o sensor na hora.
4 | IRLZ44N | MOSFET N logic-level · TO-220 · 55 V / 47 A | 4 | 8 | 14 | 32 | 56 |  | Aquecedor + cooler + 2 reservas. O BC548 do roteiro só faz 100 mA e o aquecedor puxa 240 mA.
5 | Resistor 150 Ω · 1/2 W | Filme de carbono, ±5% | 10 | 0.3 | 0.6 | 3 | 6 |  | 3 em paralelo formam o aquecedor de 50 Ω. Em 1/2 W o duty utilizável vai de 26% para 52%.
6 | Cooler 12 V | 80 mm · 2 ou 3 fios · 0,15–0,25 A | 1 | 20 | 35 | 20 | 35 |  | Gera as perturbações constante e senoidal dos dois projetos.
7 | Fonte 12 V / 2 A | Chaveada, plugue P4 | 1 | 30 | 45 | 30 | 45 |  | Consumo real ~490 mA (240 do aquecedor + 250 do cooler): 4× de folga.
8 | Adaptador P4 fêmea → borne | Com parafuso | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |  | Liga a fonte na protoboard sem cortar o fio do plugue.
9 | Diodo 1N4007 | 1 A / 1000 V | 5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 |  | Roda-livre do cooler, catodo no +12 V. Sem ele o pico indutivo degrada o MOSFET.
10 | Protoboard 830 pontos | Com trilhos de alimentação | 2 | 25 | 35 | 50 | 70 |  | Uma para a lógica e outra para a potência: separar reduz ruído na medição.
11 | Kit de jumpers | 120 un · M-M, M-F, F-F | 1 | 25 | 35 | 25 | 35 |  | Fiação geral.
12 | Cabo USB-A → USB-C | De dados (não só carga) · 1,5 m | 1 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | Plano B: muita placa USB-C barata omite os resistores CC de 5,1 kΩ e não liga com cabo C→C.
| Subtotal A |  |  |  |  | 350 | 512
BLOCO B — PASSIVOS · centavos, mas param o projeto se faltarem
13 | Resistor 10 kΩ · 1/4 W | ±5% · código de loja: 10K | 10 | 0.15 | 0.25 | 1.5 | 2.5 |  | Filtro RC dos sensores (10 kΩ + 10 µF) e pull-down dos gates.
14 | Resistor 220 Ω · 1/4 W | ±5% · código de loja: 220R | 10 | 0.15 | 0.25 | 1.5 | 2.5 |  | Resistor de gate dos MOSFETs: limita o pico em 15 mA no GPIO.
15 | Resistor 4,7 kΩ · 1/4 W | ±5% · código de loja: 4K7 | 5 | 0.15 | 0.25 | 0.75 | 1.25 |  | Pull-up do I²C, caso o módulo ADS1115 não venha com eles.
16 | Capacitor 10 µF | Cerâmico X7R ou filme · 25 V · NÃO eletrolítico | 5 | 1.6 | 3 | 8 | 15 |  | Filtro RC. A corrente de fuga de um eletrolítico sobre 10 kΩ vira erro de offset de vários graus.
17 | Capacitor 100 nF | Cerâmico | 10 | 0.25 | 0.35 | 2.5 | 3.5 |  | Desacoplamento V+ → GND de cada LM35 (§9 do datasheet SNIS159H), do ADS1115 e do trilho de 12 V.
18 | Resistor 68 Ω · 1/4 W | ±5% — ou 2× 150 Ω em paralelo (= 75 Ω exatos) · código de loja: 68R | 5 | 0.15 | 0.25 | 0.75 | 1.25 |  | Metade do damper R-C da Fig.13 do datasheet do LM35, nos pinos do sensor. Loja raramente tem 75 Ω: 68 Ω erra para o lado do amortecimento maior, que é o lado seguro. Alternativa sem compra extra: dois resistores de 150 Ω em paralelo dão exatos 75 Ω.
19 | Capacitor 1 µF | Cerâmico ou filme, 25 V | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 5 |  | A outra metade do damper. O datasheet o recomenda para fiação exposta a 'motors with arcing brushes' — o cooler PWM.
20 | Capacitor 100 µF | Eletrolítico · 25 V | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 3.6 |  | Reservatório do trilho de 12 V, montado perto do cooler.
| Subtotal B |  |  |  |  | 19.4 | 34.6
BLOCO C — MONTAGEM FÍSICA E INSTRUMENTAÇÃO
21 | Multímetro digital | Com escala de mV DC | 1 | 60 | 100 | 60 | 100 |  | Calibra o LM35 e acha fiação errada. Se conseguir emprestado, zere este item.
22 | Placa perfurada ilhada | 5 × 7 cm | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 |  | O conjunto LM35 + resistores tem que sair da protoboard: 1,5 W deforma o plástico e oxida o contato.
23 | Cabo 4 vias blindado | Ou par trançado · 1 m | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | O sensor fica dentro da caixa, longe do PWM. Cabo solto capta 60 Hz da rede.
24 | Fita Kapton | 10 mm · resiste a 100 °C | 1 | 12 | 20 | 12 | 20 |  | Fixa os resistores nas faces do LM35. Fita isolante comum descola no meio da coleta de 8 h.
25 | Abraçadeiras + caixa | Caixa de sapato ou plástica ~35 cm | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | Fixação relativa entre processo, cooler e sensor de Ta, como o roteiro pede.
26 | Ferro de solda + estanho | 30 W · ponta fina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Emprestado, conforme você indicou.
| Subtotal C |  |  |  |  | 88 | 167
BLOCO D — OPCIONAIS
27 | Termômetro digital com sonda | Faixa até 150 °C | 1 | 30 | 60 | 30 | 60 |  | Calibra offset e ganho dos dois LM35 contra uma referência. Melhora muito o relatório.
28 | ESP32-WROOM-32 DevKit | USB-C · 38 pinos · placa reserva | 1 | 40 | 60 | 40 | 60 |  | Não parar o projeto se queimar um GPIO na véspera da entrega.
29 | Kit de resistores | 600 un · 1/4 W · valores sortidos | 1 | 25 | 40 | 25 | 40 |  | Substitui os itens 13 a 15 e ainda sobra para outros projetos.
30 | INA128P | Amp. de instrumentação · DIP-8 · RG = 11 kΩ | 2 | 30 | 60 | 60 | 120 |  | ROTA ALTERNATIVA ao ADS1115, não complementar. É o part number que a nota da Figura 1 nomeia (INA128, não INA126). São dois: um para Tp e outro para Ta. Em fonte única de 5 V a saída não desce abaixo de 1,4 V, então exige fonte simétrica ou referência estável no pino REF.
| Subtotal D |  |  |  |  | 155 | 280
TOTAIS
| Essencial + passivos (A + B) |  |  |  |  | 369.4 | 546.6 |  | O mínimo para montar e medir.
| Montagem completa (A + B + C) |  |  |  |  | 457.4 | 713.6 |  | Recomendado. Zere o multímetro se conseguir emprestado.
| Com opcionais (A + B + C + D) |  |  |  |  | 612.4 | 993.6 |  | Inclui reservas e o termômetro de referência.
Fontes dos preços verificados
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 — R$ 94,30 · Curto Circuito, consultado em 26/08/2026
Módulo ADS1115 16 bits — R$ 20,90 · Curto Circuito, consultado em 26/08/2026
Demais itens: faixas estimadas de mercado brasileiro, agosto/2026. Não verificadas item a item.
Quantidades e escolhas técnicas: ver a aba Dimensionamento e os roteiros Prj1CDig / Prj2CDig (Prof. Adolfo Bauchspiess).

## Dimensionamento
Memória de cálculo — o que justifica cada quantidade da lista
Células em azul são entradas: mude-as e todas as tabelas recalculam.
1 · Aquecedor
Tensão de alimentação (V) | 12
Resistor unitário (Ω) | 150
Resistores em paralelo | 3
Resistência equivalente (Ω) | 50
Corrente total (A) | 0.24
Potência total a 100% de duty (W) | 2.88
Potência por resistor a 100% (W) | 0.96
Duty | P total (W) | P por resistor (W) | 1/4 W | 1/2 W | 1 W
10% | 0.288 | 0.096 | ok | ok | ok
15% | 0.432 | 0.144 | ok | ok | ok
20% | 0.576 | 0.192 | ok | ok | ok
25% | 0.72 | 0.24 | ok | ok | ok
30% | 0.864 | 0.288 | QUEIMA | ok | ok
40% | 1.152 | 0.384 | QUEIMA | ok | ok
50% | 1.44 | 0.48 | QUEIMA | ok | ok
60% | 1.728 | 0.576 | QUEIMA | QUEIMA | ok
75% | 2.16 | 0.72 | QUEIMA | QUEIMA | ok
100% | 2.88 | 0.96 | QUEIMA | QUEIMA | ok
Duty máximo seguro |  |  | 26.04% | 52.08% | 104.2%
→ Por isso a lista pede 150 Ω em 1/2 W, e não os 1/4 W do roteiro.
2 · Filtro RC na saída do LM35
Frequência da perturbação ω₀ (rad/s) | 0.098
Impedância de entrada do ADS1115 (Ω) | 4900000
R (Ω) | C (F) | τ (s) | fc (Hz) | Fase em ω₀ (°) | Rejeição 60 Hz (dB) | Erro de ganho
1000 | 1e-05 | 0.01 | 15.9155 | 0.05615 | -11.8219 | 0.0204%
10000 | 1e-05 | 0.1 | 1.5915 | 0.56148 | -31.5297 | 0.2037%
22000 | 1e-05 | 0.22 | 0.72343 | 1.2351 | -38.3757 | 0.447%
100000 | 1e-05 | 1 | 0.15915 | 5.5971 | -51.5267 | 2%
→ Escolha: 10 kΩ + 10 µF cerâmico X7R. Corta 60 Hz em -32 dB e distorce a perturbação em menos de 0,6°.
3 · Resolução da medição — requisito do roteiro: ≤ 0,1 °C
Ganho do LM35 (mV/°C) | 10
Conversor | Fundo de escala (V) | Contagens | LSB (µV) | °C por LSB | Resolução nominal basta? | Na prática
ESP32 ADC · atenuação 12 dB | 3.3 | 4095 | 805.8608 | 0.080586 | sim, no papel | ±3 °C de ruído medido em 20/05/2026 — reprovado
ESP32 ADC · atenuação 0 dB | 1.1 | 4095 | 268.6203 | 0.026862 | sim, no papel | melhor, mas satura em 95 °C na S3 e a INL continua ruim
ADS1115 · PGA ±2,048 V | 2.048 | 32768 | 62.5 | 0.00625 | sim, no papel | ESCOLHIDO — 16× de folga sobre o requisito
ADS1115 · PGA ±1,024 V | 1.024 | 32768 | 31.25 | 0.003125 | sim, no papel | ótimo, mas só 2% de folga acima de 100 °C
→ 'No papel' é o problema: nos dados de 20/05/2026 o ADC do ESP32 mostrou ±3 °C de ruído real. Só o ADS1115 entrega o requisito na prática.
4 · Fonte de 12 V
Corrente do aquecedor (A) | 0.24
Corrente do cooler (A) | 0.25
Corrente total (A) | 0.49
Folga com fonte de 2 A | 4.0816
5 · Quatro caminhos para a mesma medida (a nota da Figura 1 do roteiro)
Faixa de trabalho (°C) | 60
Excursão do LM35 nessa faixa (mV) | 600
Cadeia de medição | FS do ADC (mV) | Contagens do ADC | Ganho | Faixa do ADC usada | Contagens em 20–80 °C | °C por contagem
LM35 → ESP32, atenuação 12 dB | 3100 | 4096 | 1 | 19.35% | 792.7742 | 0.075684
LM35 → ESP32, atenuação 2,5 dB | 1250 | 4096 | 1 | 48% | 1966.08 | 0.030518
LM35 → INA128 (G=5,17) → ESP32 | 3100 | 4096 | 5.1667 | 100% | 4096 | 0.014648
LM35 → ADS1115, PGA ±2,048 V | 2048 | 32768 | 1 | 29.3% | 9600 | 0.00625
→ FS reais do ESP32-S3: 0 dB = 950 mV · 2,5 dB = 1250 mV · 6 dB = 1750 mV · 12 dB = 3100 mV.
→ O ADS1115 usa só 29 % da faixa e ainda dá o dobro de contagens do INA128, porque tem 16 bits em vez de 12.
→ RESSALVA INA128: single supply de 4,5 V, mas a saída só excursiona até 1,4 V de cada trilho. Em 5 V não chega a 0 V,
como a Figura 1 pede. Exige fonte simétrica ou REF numa referência estável — e são dois chips, um por sensor.
→ Nenhum roteiro menciona bits. Eles pedem 'resolução da temperatura ≤ 0,1 °C' e 'atenuação de 0 dB'.
Os 12 bits são do datasheet do ESP32; os 16 bits, do ADS1115. O LM35 é analógico puro — não tem bits.
→ Ganho do INA128 ajustado ao FS REAL da S3 (3100 mV), não aos 3,3 V da nota: G = 3100/600 = 5,17 → RG = 50k/(G−1) = 12 kΩ.
6 · Temperatura ambiente (Ta) — medida nos dois projetos, do início ao fim
Prj1 §3: 'A temperatura do meio ambiente, Ta, deve ser medida ao longo do experimento.'
Prj1 §3: 'A temperatura ambiente deve ser medida longe da perturbação.'
Prj2 §4, passo 7: 'Coletar os sinais com uma hora de experimento, incluindo Ta.'
Figura 1: canal AD2 com LM35DZ dedicado a Tamb e filtro próprio. Lista de material: '2 x LM35'.
MAS Ta não entra na malha: o PI fecha só sobre Tp, e o observador do Prj2 parte do modelo e de Tp.
Ta serve para (a) explicar o polo lento Tp1, (b) documentar a deriva ambiente nas 8 h, (c) cumprir o relatório.
ERRO DE MONTAGEM: se o cooler soprar no sensor de Ta, ele deixa de medir ambiente e passa a medir a perturbação.
7 · Cadeia do sensor conferida contra o datasheet do LM35 (SNIS159H)
Componente | Onde vai | O que o datasheet diz | Situação
100 nF cerâmico | V+ do LM35 → GND, nos pinos do sensor | §9: 'TI recommends adding a 0.1 uF from V+ to GND' | OK — valor exato
75 Ω + 1 µF | Saída do LM35 → GND, nos pinos do sensor | §8.1.1 Fig.13: '75 ohm in series with 0.2 or 1 uF from output to ground', para fiação exposta a 'motors with arcing brushes' | ADICIONADO ao Bloco B
10 kΩ | Saída do sensor → entrada do ADC | §8.1.1 Fig.12: isolar carga capacitiva com resistor série. O LM35 sozinho só aguenta 50 pF | OK — conservador (a figura usa 2 kΩ)
10 µF X7R | Entrada do ADC → GND | Sem os 10 kΩ à frente isso oscilaria; com eles é a topologia da Fig.12 | OK
→ Ruído próprio do LM35 integrado na banda do filtro (2,5 Hz): 1,9 µV RMS no pior caso = 0,0002 °C. Irrelevante.
→ Regulação de linha ±0,1 mV/V máx: 100 mV de ripple no trilho de 5 V viram 0,001 °C. Também irrelevante.
→ Ou seja: os ±3 °C dos dados de maio não vieram do sensor nem da alimentação. Vieram do conversor e da captação.
→ EXATIDÃO ≠ RESOLUÇÃO: o LM35D erra ±0,9 °C típico e ±2 °C máximo, e o ganho é 9,8 a 10,2 mV/°C (±2 %).
Nenhum filtro conserta isso. O offset some na subtração do ponto de operação, mas os ±2 % de ganho vão direto para o Kp.
É o argumento para o termômetro de referência (item opcional) e a calibração de dois pontos.
→ CÓDIGO RKM (IEC 60062) usado nas lojas: a letra ocupa o lugar da vírgula. R = ohms, K = kilo, M = mega.
47R = 47 Ω · 220R = 220 Ω · 4K7 = 4,7 kΩ · 10K = 10 kΩ · 3K3 = 3,3 kΩ · 100k = 100 kΩ
→ Damper: 75 Ω é valor raro. Use 68 Ω, ou dois de 150 Ω em paralelo (= 75 Ω exatos, sem compra extra).